Załącznik nr 2.1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MODYFIKACJA NR 1

PAKIET NR 1 – DOSTAWA ULTRASONOGRAFU

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………......................

Typ: ………………………. Model:……………………  Rok produkcji:………………………..........................

Producent:……………………………………………….. numer  seryjny:…………………………..........………

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ………………………………………..

Oferent:……………………………..........................……klasa urządzenia ...................................................

|  | Opis parametrów | Parametry wymagane/graniczne | Parametry oferowane (należy wpisać w każdy wiersz) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Jednostka Główna | K |  |
| 1. | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2 – 18 MHz |  |
| 2. | Dynamika systemu w dB | > 210dB |  |
| 3. | Technologia cyfrowa – min. poczwórny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | TAK |  |
| 4. | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | Min 200 000 |  |
| 5. | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX | Min. 192 |  |
| 6. | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Min. 4 |  |
| 7. | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | min 19’’ |  |
| 8. | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1280 x 1024 |  |
| 9. | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | TAK |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię | TAK |  |
| 11. | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | TAK |  |
| 12. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
| 13. | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  |
| 14. | Regulacji wysokości panelu sterowania | TAK |  |
| 15. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 3000 obrazów | TAK |  |
| 16. | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek | TAK |  |
| 17. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |
| 18. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |
| 19. | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |
| 20. | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |
| 21. | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalną pojemność - 400 GB | TAK |  |
| 22. | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |
| 23. | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |
| 24. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
| 25. | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony na panelu sterowania. | TAK |  |
| 26. | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | TAK |  |
| 27. | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |
| 28. | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |
| II. | TRYB 2D (B-MODE) | TAK |  |
| 1. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 38 cm | TAK |  |
| 2. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 10 | TAK |  |
| 3. | Porównywanie min. 9 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |
| 4. | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK |  |
| 5. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 450 obr/sek | TAK |  |
| 6. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
| 7. | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |
| 8. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| 9. | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  |
| 10. | Nowszej generacji obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej np. Obrazowanie harmoniczne kodowane itp. | TAK |  |
| 11. | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | TAK |  |
| 12. | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
| 13. | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |
| 14. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK |  |
| 15. | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |
| 16. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 10 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |
| 17. | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
| III. | Tryb M | TAK |  |
| IV. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |
| 1. | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |
| 2. | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-16 mm | TAK |  |
| 3. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-30 stopni | TAK |  |
| 4. | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |
| 5. | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK |  |
| 6. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 7. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |
| V. | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |
| 1. | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK |  |
| 2. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-30 stopni | TAK |  |
| 3. | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK |  |
| 4. | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  |
| VI. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |
| VII. | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak |  |
| VIII. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
| 1. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat | Tak |  |
| 2. | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK |  |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |
| 4. | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |
| IX. | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych i do badań kontrastowych. | TAK, |  |
| 1. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-6 | TAK |  |
| 2. | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |
| 3. | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK |  |
| 4. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK |  |
| 5. | Maksymalna głębokość penetracji - podać [cm] | TAK |  |
| 6. | Praca w trybie II harmonicznej – | TAK |  |
| 7. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
| X. | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. |  |  |
| 1. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 -10 | TAK |  |
| 2. | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |
| 3. | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK |  |
| 4. | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 36 - 44 mm | TAK |  |
| 5. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| XI. | Głowica endocavity wieloczęstotliwościowa do badań ginekologiczno-położniczych |  |  |
| 1. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 4 - 8 | TAK |  |
| 2. | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |
| 3. | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości | TAK |  |
| 4. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 155 stopni | TAK |  |
| 5. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 6. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
| XII. | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi |  |  |
| 1. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 5 -14 | TAK |  |
| 2. | Liczba elementów – min. 190 | TAK |  |
| 3. | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz i ch częstotliwości | TAK |  |
| 4. | Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 55 - 65 mm | TAK |  |
| 6. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 7. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
| XIII. | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
| 1. | Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – w Pkt. II Tryb B, podać nazwę własną | TAK |  |
| 2. | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | TAK |  |
| 3. | Moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość | TAK |  |
| 4. | Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 250 cm. | TAK |  |
| 7. | Głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK |  |
| 8. | Głowica śródoperacyjna convex – podać w jakim zakresie częstotliwości oraz podać tryby pracy i ich częstotliwości | TAK |  |
| 9. | Oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK, podać |  |
| 10. | Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy | TAK |  |
| 11. | Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-14 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. | TAK |  |
| 12. | Rozbudowa o głowice liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych, Częstotliwości pracy min. 8-17 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
| XIV. | Gwarancja i serwis |  |  |
| 1. | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2. | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 24 godziny (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
| 4. | Szkolenie mi. 3 osób w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji (min 2 dni ustalone z kierownictwem przychodni) | TAK |  |
| 5. | Certyfikat CE na aparat i głowice (oświadczenie załączyć do SIWZ) | TAK |  |
| 6. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z dostawą) | TAK |  |
| 8. | Aktualizacja oprogramowania w cenie aparatu | TAK |  |
| 9. | Przeglądy serwisowe urządzeń w ilości zgodnej z wytycznymi producenta, ale nie mniejszej niż 1 w ciągu roku. Podać oferowaną częstotliwość przeglądów w ciągu roku | TAK – podać |  |
| XV. | DANE OGÓLNE |  |  |
| 1. | Aparat nowy, nieużywany, nie powystawowy, nie demo | TAK |  |
| 2. | Rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 3. | Nazwa aparatu USG (pełna) | TAK – podać |  |
| 4. | Nazwa producenta i kraju pochodzenia | TAK – tak podać |  |
| 5. | Nazwa i adres Wykonawcy -Dystrybutora | TAK – tak podać |  |
| 6. | Nazwa i adres autoryzowanego serwisy na terenie Polski | TAK – tak podać |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Instrukcje obsługi należy dostarczyć wraz z dostawą urządzenia.

Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

………………………………

Miejscowość, data

..............................................................................

Podpis uprawnionego przedstawiciela                                                                                                      Wykonawcy